Łódź dn. 23.02.2017 r.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem 
                dla MCM „Widzew” w Łodzi – sprawa: MCM”W”/ZP-1/2017

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania zg. z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp od Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytania:

- Pakiet nr 7, pkt.1) Czy Zamawiający dopuści powiększenia 10X oraz 70X?

- (Pakiet nr 7, pkt.2) Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość 13 megapixeli?.

- (Pakiet nr 7, pkt.3) Czy Zamawiający dopuści 1920x1080?.

- (Pakiet nr 7, pkt.4) Czy Zamawiający dopuści 6 diod?

- (Pakiet nr 7, pkt.5) Czy Zamawiający dopuści USB 3.0?

- (Pakiet nr 7, pkt.9) Czy Zamawiający dopuści długość kabla 1,95m?

7.Czy w Pakiecie nr 5 poz. 1 Zamawiający dopuści  ultasonograf okulistyczny z projekcją 
    A i B o parametrach jak poniżej:

Diagnostyka ultrasonograficzna struktur oka wraz z biometrią

Monitor dotykowy TFT LCD kolorowy, 10,4” z możliwością pochylania

System samodzielny, nie oparty na zewnętrznym komputerze PC

Głowica sektorowa typu B: 10 MHz

Zakres głębokości skanowania głowicy: 35,2 mm do 48 mm (wizualizacja głębokich struktur gałki ocznej pozasiatkówkowych – mięśnie i inne)

Zakres przemiatania: co najmniej 20 klatk/sekundę w trybie standardowym

Zautomatyzowane nagrywanie VIDEO w czasie rzeczywistym

Rozbudowany system kalkulacji obrazu: pole powierzchni (z możliwością obrysowania diagnozowanego obrazu na ekranie dotykowym, wraz ze zmierzeniem gęstości zaznaczonej zmiany), kąty, odległości

Możliwość nakładania projekcji A na obraz B w czasie rzeczywistym

Możliwość wygaszania szumów

Automatyczny system nagrywania ostatnich 200 klatek badania oraz możliwość ich przeglądania w sposób ciągły i klatka po klatce

Badania oka lewego i prawego oznaczone na ekranie za pomocą różnych kolorów

Stolik elektryczny pod USG

Videoprinter przeznaczony do druku zdjęć z projekcji B, Wbudowana termiczna drukarka do druku wyników kalkulacji IOL

- Czy w Pakiecie nr 5 poz. 2 Zamawiający dopuści stolik z 4 kółkami (wszystkie niezależnie blokowane), z zakresem wys. Blatu: min. 730mm, max. 930mm i wielkością blatu: 660x460mm?

- Czy w Pakiecie nr 5 poz. 4 Zamawiający dopuści czwórlustro z lustrami ustawionymi pod kątem 64° i średnicy powierzchni kontaktowej: 8,4mm?

- Czy w Pakiecie nr 5 poz. 2 Zamawiający dopuści lampę szczelinową z rozstawem źrenic: 52-78mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela następujących odpowiedzi:

1: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2: Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający dopuszcza rozdzielczość 1,5 megapixeli +/- 0,2.

3: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4: Zamawiający nie dopuszcza.

5: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7: Tak, Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązania, jednakże z zakresem głębokości 
    skanowania głowicy do 60 mm., zakresem częstotliwości min. 12 MHz oraz nakładania 
    projekcji A na obraz B w czasie rzeczywistym (akwizycji) oraz po zamrożeniu obrazu.

8: Tak, Zamawiający dopuszcza.

9: Tak, Zamawiający dopuszcza.

10: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

lek med. Elżbieta Junczyk

Dyrektor MCM „Widzew”  w Łodzi