Łódź dn. 01.04.2019 r.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:   Dostawa sprzętu medycznego wraz wyposażeniem Miejskiego Centrum 
                  Medycznego „Widzew” przy ul. Piłsudskiego 157 
                   – sprawa: MCM”W”/ZP-3/2019.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania zg. z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp od Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela następującej odpowiedzi na pytania:

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty naszej  firmy do ogłoszonego postępowania poprzez udzielenie pozytywnych odpowiedzi na poniższe pytania:

Dotyczy Pakiet nr.1

Ad. 15

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta, bez możliwości podglądu na ekranie monitora wykonanych pomiarów wraz z uwidocznieniem w formie grafu bez konieczności wywoływania archiwum, lub raportu z badania? Nie ma to istotnego znaczenia klinicznego, a służy jedynie ograniczeniu konkurencji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Podawanie takich danych jest szczególnie ważne w badaniach położniczych gdy szacuje się dobrostan płodu i jego rozwój.

Do Zamawiającego należy określenie warunków jakie ma spełniać zamawiany sprzęt i czemu ma służyć.

Należy zwrócić uwagę, iż podane wymagania są typowo techniczne i klasyfikują zamawianego aparatu USG na mniej lub bardziej kliniczny. Nie jest też własnością zadającego pytanie jakiemu przeznaczeniu ma służyć aparat, jaki jest profil obsługiwanych przez Centrum pacjentów. To jest wyłącznie gestia Zamawiającego.

Celem naszym jest zakupienie aparatu najwyższej klasy światowej, który będzie takie warunki spełniał i tym samym zapewnienie naszym pacjentom usługi na możliwie najwyższym poziomie zaś lekarzom zapewnienie komfortu pracy i rozpoznawania chorób bez wpływu na to ograniczeń technicznych.

AD. 16

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta bez możliwości rozbudowy o wbudowany w aparat moduł podtrzymujący napięcie, pozwalający na prace systemu po zaniku napięcia przez ponad 20 minut (możliwość wykonania badania z użyciem dostępnych trybów pracy), oraz pozwalający na odłączenie aparatu od prądu bez zamykania systemu w celu przemieszczenia do łóżka pacjenta? Charakterystyka pracy w poradni nie wymaga przemieszczeń do łóżka pacjenta.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Moduł podtrzymujący napięcie jest niezbędny w chwili zaniku energii elektrycznej co niestety dość często się zdarza.  Gwałtowny zanik energii spowoduje utratę danych z bieżącego badania oraz realną groźbę utraty innych nieutrwalonych danych a również uszkodzeniem programów obsługujących aparat USG.  Zgłaszający pytanie nie ma prawa oceniać profilu pracy przychodni.  Zamawiający chce podkreślić, iż wykonywane są badania u ludzi w pozycji leżącej, którzy przywożeni są transportem sanitarnym.

AD. 17

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta z pojemnością dysku SSD 512 GB? Dysk SSD jest rozwiązaniem o najnowszej technologii, przyśpieszającym pracę aparatu oraz o znacznie obniżonej wrażliwości na wstrząsy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Interesuje nas dysk o jak największej pojemności do archiwizacji danych – nie dla programów obsługujących aparat USG.  Pragniemy zwrócić uwagę, iż pliki obrazów z badań USG są duże i tym samym szybko zajmują dużą przestrzeń. To z kolei wiąże się z koniecznością zgrywania ich na inne stałe nośniki danych w celu oczyszczenia dysku źródłowego oraz należytej archiwizacji danych pacjentów przez długi okres czasu.  Do częstszej archiwizacji danych z mniejszych dysków należy częściej zatrudniać odpowiedni personel co podnosi koszty utrzymania aparatu USG.

Zamawiający wyraża zgodę na dysk SSD 512 GB wraz z dodatkowym dyskiem zewnętrznym o pojemności min. 1 TB dla archiwizacji danych. W przypadku zaoferowania w/w parametru prosimy dodatkowo dopisać w pozycji *zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

AD. 20

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta z wagą aparatu 99,4 kg, co jest różnicą nieistotną?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Według naszej informacji waga aparatu bez akcesoriów powinna nie przekraczać 90 kg.  Oferowany przez stawiającego pytanie aparat jest o 10% cięższy od wymaganego.   Trudno zaakceptować taką różnicę zważywszy fakty przestawiania aparatu w różne miejsca w pracowni przez lekarzy i personel sprzątający.  Im cięższy jest zatem aparat tym trudniej jest się nim posługiwać.

AD.  II Tryby pracy Pkt.1

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta z prędkością max dla PWD 3,05 m/s przy zerowym kącie ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Oferowana w zapytaniu prędkość Dopplera PWD 3,05 m/s jest o 50% niższa od złożonej w zamówieniu.  To zbyt duża różnica jakości.

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta z możliwością rozbudowy o obrazowanie 3/4D z głowic objętościowych z prędkością skanowania powyżej 30 obr/s?

ODPOWIEDŹ

W chwili obecnej nie jesteśmy zainteresowani zakupem głowicy 3D/4D.  Trudno prognozować jak zmieni się charakterystyka dla tego typu głowicy w przyszłości i czy skanowanie powyżej 30 obr/sek w obecnym systemie będzie w przyszłości zgodne z wymogami dla tego typu badania.

Pkt. 3

Czy Zamawiający będzie wymagać modułu S-Detect dla piersi i tarczycy który dokonuje pomiarów zmiany (obrys, długość, szerokość, objętość, głębokość zmiany) i automatycznie dokonuje analizy tej zmiany? Co ma istotne znaczenie na czas i jakość pracy operatora.

ODPOWIEDŹ

Jeżeli aparat nie będzie wyposażony w tę funkcję a Wykonawca zaoferuje inną uznaną i akceptowaną przez Towarzystwa Naukowe i Lekarskie opcję diagnozowania piersi to Zamawiający wyraża zgodę na taką modyfikację. W przypadku zaoferowania w/w opcji prosimy dodatkowo dopisać w pozycji *zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

AD. 3 pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta posiadający obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe o 7 kątach nadawania dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler,  z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów?

ODPOWIEDŹ

Tak. Różnica jest akceptowalna. W przypadku zaoferowania w/w parametru prosimy dodatkowo dopisać w pozycji *zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

AD.  IV Pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta z głowicą endovaginalną z zakresem częstotliwości pracy 5-9 MHz i kątem skanowania 150 stopni, ilość kryształów 192?

ODPOWIEDŹ

Tak. Różnica jest akceptowalna. W przypadku zaoferowania w/w parametru prosimy dodatkowo dopisać w pozycji *zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

Pkt.5

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta Z głowicą convex z zakresem częstotliwości 1-7 MHz, kątem skanowania 70 stopni, liczbą kryształów 160, wykonaną w najnowszej technologii „Singel Crystal”?

ODPOWIEDŹ

Tak. Różnica jest akceptowalna. W przypadku zaoferowania w/w parametru prosimy dodatkowo dopisać w pozycji *zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

Pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta Z głowicą liniową z zakresem częstotliwości pracy 3-12MHz, liczbą kryształów 256, lecz z polem widzenia 50 mm, co znacznie ułatwia pracę operatora, zwłaszcza w zakresie badania piersi?

ODPOWIEDŹ

Tak. Różnica jest akceptowalna. W przypadku zaoferowania w/w parametru prosimy dodatkowo dopisać w pozycji *zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

Pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta Z głowicą sektorową z zakresem częstotliwości pracy 2-4MHz, co jest różnicą nieistotną z klinicznego punktu widzenia?

ODPOWIEDŹ

Tak. Różnica jest akceptowalna. W przypadku zaoferowania w/w parametru prosimy dodatkowo dopisać w pozycji *zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

AD. V pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta Posiadający automatyczne pomiary biometrii płodu. HC, AC, BPD, HL?

ODPOWIEDŹ

Nie widzimy różnicy między treścią punktu V. 5 (wymagane parametry techniczne) z treścią postawionego pytania.

Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta Bez możliwości graficznej  prezentacji pomiarów na siatce centylowej pomiarów biometrycznych wyświetlanych bezpośrednio na ekranie aparatu w trakcie badania, co z punkty praktyki lekarskiej jest nieistotne a służy jedynie ograniczeniu konkurencji?

ODPOWIEDŹ

Nie. Różnica nie jest akceptowalna. Według obecnego stanu wiedzy medycznej, siatki centylowe dla pomiarów biomedycznych takich jak BPD, AC, HC czy FW są podstawą w ocenie trofi płodu i klasyfikacji do grupy dyspanseryjnej np. wcześniactwa.

Ad. VI pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta bez możliwości oceny ryzyka wad chromosomalnych?

ODPOWIEDŹ

Nie. Różnica nie  jest akceptowalna. Ocena czynników wystąpienia wad genetycznych a więc związanych z chromosomami jest w dniu dzisiejszym kluczowa do kwalifikacji pacjentek do obciążającego zabiegu – amniopunkcji.

Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta bez możliwość rozbudowy o zmianę kąta insonacji w płaszczyżnie poprzecznej (poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sondy wolumetrycznej podczas badania pacjenta?Jeśli Zamawiający nie kupuje głowicy 3D/4D, to wymóg o rozbudowę tak wysokich klinicznych parametrów aparatu dla poradni miejskiej jest jedynie ograniczeniem konkurencji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający bierze pod uwagę zakupienie sondy 3D/4D i rozbudowanie aparatu.  Zamawiający nie widzi powodu dla którego ma ograniczać sobie w przyszłości jakość wykonywanych badań. W chwili obecnej nie ma wypracowanego standardu badania USG przez PTU i PTG USG tyczącego badań sondą 3D/4D.   Takie badania jednakże zaczynają się pojawiać i należy się liczyć z tym iż zostaną dla nich wypracowane standardy.

Pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta Z możliwość rozbudowy o głowicę objętościową endovaginalną do obrazowania 3/4D

- częstotliwości pracy 5-9 MHz

- kąt obrazowania 150 o

ODPOWIEDŹ

Patrz punkt 3.

Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta Z możliwością rozbudowy o głowicę objętościową convex do obrazowania 3/4D

- częstotliwości pracy 1-8 MHz

- kąt obrazowania ponad 70o

ODPOWIEDŹ

Patrz punkt 3.

Pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta Możliwości rozbudowy o głowicę microconvex do badań przzciemiączkowych

Pracująca w zakresie 4 – 9 MHz. Posiadającą 128 elementów. Kąt obrazowania głowicy 92 stopni?

ODPOWIEDŹ

Patrz punkt 3.

Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta Bez możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Badania techniką dopplerowską są dobrze poznane i mają swoje ograniczenia. Jednym z nich jest podnoszenie temperatury w miejscu badania co może mieć znaczenie  zwłaszcza przy badaniu małych płodów i małych naczyń krwionośnych.  Pojawienie się techniki wolnej od wad techniki dopplerowskiej niesie za sobą stosowanie metod bardziej bezpiecznych dla badanego pacjenta. Mając na uwadze fakt, iż aparat będzie służył wiele lat, trudno pozbyć się takiej techniki obrazowania przepływów.

Pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta Bez możliwości rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru NT zaakceptowany przez FMF? Jest to parametr oferowany tylko przez jednego producenta, co jaskrawie stoi w sprzeczności z UZP.

ODPOWIEDŹ

Punkt VI. 12 zestawienia parametrów technicznych podanych w przez Zamawiającego nie dotyczy pomiaru NT.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pomiar NT u małego płodu jest kluczowym do szacowania zagrożenia wystąpienia wady genetycznej.  Pomiar ten obarczony jest dużym błędem wynikających choćby z kąta ustawienia głowicy względem ocenianej odległości.  Z tego i innych powodów stało się celowym wypracowanie techniki, która do minimum ograniczała by błąd pomiaru.  Podał to jasno prof. Kryptos Nikolaides w swoich pracach.

Pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta Bez możliwości rozbudowy o obrazowanie procedury biopsyjnej do prowadzenia igły w obrazowaniu 4D?

W praktyce poradni parametr tylko w celu ograniczenia konkurencji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Niedopuszczalnym jest aby składający zapytanie w jakikolwiek sposób oceniał profil działania Centrum jak i wyznaczał cele działalności Zamawiającego w przyszłości.

Pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta Posiadający gniazda na dodatkowy monitor w standardzie DVI?

ODPOWIEDŹ

Nie wiadomo o który standard DVI zadano pytanie.  Jeżeli zadający pytanie poda szczegółowo,  o który z podtypów jest pytanie wówczas udzielimy odpowiedzi.  Istnieją bowiem trzy takie standardy DVI-I, DVI – D i DVI -A. Każdy z tych standardów przesyła inny typ danych.  Standard ten - a w zasadzie jego złącza - zastąpił starszy VGA. Pragniemy zwrócić uwagę, iż stosowany w większości monitorów komputerowych i TV wykorzystywany jest najczęściej standard HDMI a stosowane w nich karty graficzne mogą nie obsługiwać tego formatu przesyłania danych.

Pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta Posiadający system PACS automatycznie przetwarzający na standard DICOM lecz nie archiwizuje dokumenty pdf dostarczane w komunikacie HL7?

ODPOWIEDŹ

Tak.  W przypadku zaoferowania w/w parametru prosimy dodatkowo dopisać w pozycji *zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

AD. VII pkt.1

Czy Zamawiający dopuści aparat światowej klasy producenta Bez wsparcia serwisowego (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wsparcie serwisowe drogą internetową jest bardzo istotne ze względu na szybkie zdiagnozowanie uszkodzenia, podjęcie decyzji o sposobie naprawy i naprawę aparatu.  Wszelkie opóźnienia z tytułu niesprawności aparatu do pracy skutkują wydłużeniem kolejki i oczekiwaniem na wykonanie badania. 
Ta sytuacja jest nie do zaakceptowania zważywszy na profil obsługiwanych pacjentów (ciężarne, osoby 
o ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się, chorzy z DPS).

Dot. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Część I, punkt 17

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat usg, który posiada wewnętrzny dysk twardy przeznaczony do archiwizacji badań o wielkości około 450 GB oraz dodatkowy zewnętrzny dysk twardy przeznaczony do archiwizacji badań o wielkości około 1 TB.
Proponowane rozwiązanie znacznie przewyższa wymagania Zamawiającego co do wielkości dysku twardego przeznaczonego do archiwizacji badań.

ODPOWIEDŹ

Wiadomym jest, iż archiwizacja dużych plików – a takimi są pliki z obrazów badań USG – wymaga dużej pamięci. Z tego powodu zaproponowaliśmy duży terabajtowy dysk. Chodzi na przede wszystkim o ochronę tych danych  przed przypadkowym skasowaniem, awarią komputera czy innymi nieprzewidzianymi okolicznościami powodującymi utratę bezcennych danych. Zamawiający wyraża zgodę na dysk wewnętrzny o pojemności min. 450 GB wraz z dodatkowym dyskiem zewnętrznym o pojemności min. 1 TB dla archiwizacji danych. W przypadku zaoferowania w/w parametru prosimy dodatkowo dopisać w pozycji *zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

- Część II, punkt 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który nie posiada funkcji S-DETECT dla piersi i tarczycy.

W zamian proponujemy zaoferowanie aparatu z rozbudowaną opcją Elastografii o opcję Q-analizy, co znacznie podniesie wartość diagnostyczną wymaganej przez Zamawiającego opcji.

ODPOWIEDŹ

Funkcja S-DETECT jest stosowana tylko w niektórych aparatach USG. Nie jest też z tego powodu znana wielu lekarzom badającym takie narządy jak piersi czy tarczyca.  Jako nowość jest akceptowana z należytą ostrożnością. Zaproponowana przez Waszą  Firmę opcja Elastografii z dodatkową podfunkcją Q- analizy jest bardziej znana ze względu na zalecaną już dość powszechnie elastografię jako narzędzie do wspomagania analizy zmian w piersiach. Zamawiający jest skłonny zaakceptować taką zmianę. W przypadku zaoferowania w/w parametru prosimy dodatkowo dopisać w pozycji *zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

- Część V, punkt 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który nie posiada opcji wspomagania systemu BIRADS.

ODPOWIEDŹ

Funkcja wspomagania rozpoznania i kwalifikowania zmian wg systemu BIRADS jest oferowana przez niektórych producentów aparatów USG. Oferowana opcja nie zwalnia lekarza z odpowiedzialności przy kwalifikowaniu zmiany do klasy zagrożenia wg systemu BIRADS.  Jest to zatem tylko element wspomagający a nie zastępujący w pracy lekarza.

Zamawiający wyraża zgodę na aparat USG, który nie posiada opcji wspomagania systemu BIRADS pod warunkiem zaoferowania w zamian sondy liniowej do obrazowania o parametrach min.:  częstotliwości pracy min. 4-12 MHz; pole widzenia max. 40 mm, ilość elementów min. 192.

W przypadku zaoferowania w/w parametru prosimy dodatkowo dopisać w pozycji *zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

- Część VI, punkty 23-27

Oferowany przez nas system posiada pełną możliwość konfiguracji z systemem PACS poprzez transmisję w standardzie DICOM. Opcja ta pozwala na podłączenie aparatu do opisanego systemu w dowolnym momencie wybranym przez Zamawiającego. Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kompletnego systemu PACS czy tylko możliwości ewentualnego podłączenia oferowanego urządzenia do takiego systemu co wiąże się z koniecznością zaoferowania aparatu z aktywną opcją DICOM i spełnieniem wymogu określonego w punkcie 26

ODPOWIEDŹ

Wystarczy nam opcja pozwalająca na podłączenie aparatu w dowolnym momencie wybranym przez Zamawiającego do systemu PACS. W przypadku zaoferowania w/w parametru prosimy dodatkowo dopisać w pozycji *zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

- Część VII, punkt 6

Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeśli Wykonawca wykaże certyfikat ISO 13485? Norma ISO 13485 jest rozszerzeniem wymagań normy ISO 9001 w odniesieniu do sektora wyrobów medycznych.

Standard ISO 13485 zawiera szersze wymagania, które dotyczą m.in. nadzorowania produkcji, serwisu, walidacji oprogramowania, walidacji sterylizacji, notatek doradczych, raportowania incydentów.

ODPOWIEDŹ

Tak, jest to do zaakceptowania. W przypadku zaoferowania w/w parametru prosimy dodatkowo dopisać w pozycji *zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

- Zwracamy się z prośbą o wydłużenie do 48 godzin w dni robocze czasu przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii. Okres 12-godzinny jest niewystarczający ponieważ przy zgłoszeniu usterki w dniu przedświątecznym nie ma możliwości pobrania z magazynu odpowiedniej części i zdiagnozowania usterki.

ODPOWIEDŹ

Dni świąteczne nie są dniami roboczymi. Wychodząc jednak naprzeciw waszemu postulatowi jesteśmy w stanie zaakceptować okres  24 -godzinny dla zgłoszenia w dniu poprzedzającym święta.  Chcemy przypomnieć, iż aparat powinien być wyposażony w system diagnozowania uszkodzeń drogą internetową, automatycznie przez osobę odpowiedzialną za nadzór techniczny nad prawidłowym działaniem aparatu. Ta opcja znacznie przyspiesza prawidłową diagnostykę usterki, wskazuje na cel naprawy i elementy potrzebne do jej usunięcia.

Zamawiający dokonuje zmiany w zał. nr 1 Pkt. 7 „Czas reakcji serwisu (max. 24) …………….….. godz.– diagnoza awarii i rozpoczęcie naprawy od chwili zgłoszenia usterki.”

Po wpisaniu oferowanego parametru prosimy dodatkowo dopisać w pozycji *zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

Pytanie dot.  Załącznik Nr 2

PAKIER 4: Holter ciśnieniowy  - 1 szt.

– ELSNERA 1 SZT

Rejestrator 3-kanałowy holtera EKG

Jako wieloletni dostawca wysokiej jakości aparatury medycznej zwracamy się z prośbą o

dopuszczenie do powyższego postępowania urządzeń o poniższych parametrach.

Pragniemy nadmienić, że do dnia dzisiejszego dostarczyliśmy do wielu placówek sprzęt

medyczny, który działa bezawaryjne  i cieszy się pozytywną opinią użytkowników.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu, na zasadzie równoważności sprzętowej, wysokiej

klasy sprzęt medyczny o parametrach zawartych poniżej?

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| System Holterowski EKG |  |
| 1.1 | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2019. |
| 1.2 | Automatyczna retrospektywna analiza arytmii |
| 1.3 | Wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy arytmii |
| 1.4 | Wielokanałowa automatyczna detekcja i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca. Możliwość pełnej edycji wykrytych arytmii. Automatyczne wykrywanie artefaktów. |
| 1.5 | Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością reklasyfikacji wszystkich podstawowych typów morfologii (dominującej, komorowej, nadkomorowej, wystymulowanej) |
| 1.6 | Prezentacja znaczników wykrytego impulsu stymulatora serca w każdym trybie widoku EKG oraz informacją o rodzaju wykrytego impulsu stymulacji (przedsionkowy, komorowy), także w przypadku arytmii |
| 1.7 | Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością usuwania oraz wstawiania własnych, podstawowych typów arytmii |
| 1.8 | Szablony dla pobudzeni Normalnych / SVE/ VE/ Rozrusznika serca/ Artefaktów/ Wątpliwych zdarzeń |
| 1.9 | Automatyczna detekcja migotania przedsionków |
| 1.10 | Możliwość ręcznej edycji epizodów migotania - oznaczenia migotania przedsionków poprzez wstawianie znacznika początku a następnie końca napadu bezpośrednio w widoku informacji o łącznym procencie migotania w analizowanym zapisie |
| 1.11 | Minimum 40 histogramy dla przedziałów RR / RR / HR |
| 1.12 | Szybkie określenie stanu pacjenta – wykres RR dla automatycznej analizy AF |
| 1.13 | Analiza fali T (TWA) |
| 1.14 | Analiza turbulencji rytmu serca (HRT) |
| 1.15 | Analiza QT, QTc i QTd |
| 1.16 | Analiza HRV czasowa i częstotliwościowa |
| 1.17 | Analiza późnych potencjałów komorowych (VLP) |
| 1.18 | Analiza bezdechu sennego (SAP) |
| 1.19 | Wektokardiografia (VCG) |
| 1.20 | Funkcja „idź do” konkretnego odcinka czasu badania |
| 1.21 | Lista zdarzeń HR ( Tachykardia / Bradykardia), ST ( obniżenia / podwyższenia ) |
| 1.22 | Lista zdarzeń VE, SVE, AFib, zdarzeń pauzy, zdarzeń znaczników oraz zdarzeń użytkownika |
| 1.23 | Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefaktów i ich usuwanie z analizy |
| 1.24 | Tworzenie raportów w oparciu o szablony |
| 1.25 | Podgląd raportu przed wydrukiem |
| 1.26 | Archiwizacja raportów i badań na dysku twardym oraz zewnętrznych nośnikach pamięci |
| 1.27 | Zabezpieczenie dostępu do programu hasłem użytkownika |
| 1.28 | Interfejs transferu danych HL7 |
| 1.29 | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim |
| - Rejestrator Holterowski – 3 kanałowy – 3 sztuki |  |
| 2.1 | Wymiary rejestratora 91x60x18 mm |
| 2.2 | Masa rejestratora 83g |
| 2.3 | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2019. |
| 2.4 | Rozdzielczość LCD 128*64 |
| 2.5 | Czas zapisu 3 kanałów 7 dni |
| 2.6 | Wymienny przewód pacjenta z jedną wtyczką do rejestratora i bez wystających elementów połączeniowych |
| 2.7 | Zasilanie z baterii lub akumulatora AAA dla dowolnego trybu pracy |
| 2.8 | Minimum 48 godzin pracy na jednej baterii lub akumulatorze AAA |
| 2.9 | Zapis w pamięci stałej rejestratora w sposób ciągły bez kompresji minimum 48 godzin |
| 2.10 | Możliwy zapis badania na karcie SD o pojemności 32 GB |
| 2.11 | Prezentacja sygnału EKG w trybie rzeczywistym |
| 2.12 | Aktywny filtr zakłóceń |
| 2.13 | Przycisk zdarzeń pacjenta |
| 2.14 | Wykrywanie impulsów stymulatora od 0,1 ms |
| 2.15 | Częstotliwość próbkowanie dla analizy stymulatorów 10000 Hz |
| 2.16 | CMMR >80dB |
| 2.17 | Sygnalizacja stanu baterii |
| 2.18 | Identyfikacja pacjenta – możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego lub zaprogramowania danych pacjenta przed rozpoczęciem badania |
| 2.19 | Współpraca z przewodami pacjenta 5, 7 i 10 elektrodowych. |
| - Stanowisko komputerowe |  |
| 3.1 | Centralna jednostka komputerowa w obudowie wolnostojącej, pamięć operacyjna min. 4 GB, dysk twardy min. 500GB, karta graficzna, min. 4 porty USB, napęd DVD-multi,, klawiatura oraz mysz, system operacyjny Windows 10 Home |
| 3.2 | Monitor o przekątnej min. 21,5” |
| 3.3 | Drukarka laserowa A4 |

W odpowiedzi na pytanie dot. pakietu nr 4 Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek spełnić wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w Załącznik nr 2 
– ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.

Przedstawione w załączniku nr 2 SIWZ cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają typ wymaganego przez Zamawiającego sprzętu (przykład produktu spełniającego oczekiwania). Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry. Parametry urządzeń mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w SIWZ. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych czy minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ma obowiązek przygotować ofertę zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie dot.  Załącznik Nr 2

PAKIER 5: Holter EKG – 1 szt.

– ELSNERA 1 SZT    holtera EKG ciśnieniowy

Czy Zamawiający dopuści do przetargu, na zasadzie równoważności sprzętowej, wysokiej

klasy sprzęt medyczny o parametrach zawartych poniżej?

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |  |
| --- | --- | --- |
| System Holterowski RR |  |  |
| 1.1 | Program medyczny do programowania i odczytu monitora RR współpracujący z komputerem PC w systemie Windows 7 lub wyższym |  |
| 1.2 | Możliwość ustawienia 4 różnych trybów pomiarowych: - Trybu ciągłego ze stałym interwałem pomiarowym - Trybu automatycznego z dziennym i nocnym przedziałem czasowym - Trybu ręcznego z manualnym przestawieniem trybu dzień/noc - Trybu własnego z ustawieniem min. 5 podokresów doby z różnymi interwałami pomiarowymi |  |
| 1.3 | Możliwość ustawienia interwałów czasowych między pomiarami: 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 min |  |
| 1.4 | Możliwość ustawienia zapisu trwającego 24h bez zapisywania danych po tym czasie |  |
| 1.5 | Możliwość ręcznej konfiguracji progów i granic nadciśnienia |  |
| 1.6 | Oprogramowanie dostarczające takie parametry jak: - SBP/DBP/MBP - HR - Standardowe odchylenie (STDEV) |  |
| 1.8 | Rozbudowany system podsumowania badania składający się co najmniej z: - Godzinowego wykresu zmian ciśnień krwi z widocznym podziałem na dzień i noc - Wykresu Histogramu - Wykresu Korelacji Wykresu kołowego z przekroczeniami wartości granicznych |  |
| 1.9 | Tabela wartości pomiarowych z możliwością włączenia średnich ciśnień dla każdej godziny |  |
| 1.10 | Możliwość włączenia lub wyłączenia opcji pokazywania wartości pomiarowych |  |
| 1.11 | Możliwość włączenia lub wyłączenia opcji ponownego pomiaru w przypadku złego pomiaru. |  |
| 1.12 | Funkcja automatycznej interpretacji |  |
| 1.13 | Obiekty analizowane w automatycznej interpretacji z możliwością włączenia i wyłączenia, co najmniej: - Analiza syndromu białego fartucha - Analiza zamaskowanego nadciśnienia - Analiza rytmu dobowego - Analiza porannego napływu |  |
| 1.14 | Funkcja leków – możliwość wpisania historii leków pacjenta z możliwością włączenia lub wyłączenia tej funkcji |  |
| 1.15 | Możliwość porównania dwóch badań tego samego pacjenta |  |
| 1.16 | Automatyczna funkcja rozpoznawania stanu pacjenta: Bezczynność / Arytmia / Artefakt |  |
| 1.17 | Interfejs GDT do przesyłania danych pacjenta do centralnego systemu szpitalnego |  |
| 1.18 | Łatwy transfer danych przez USB bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych sterowników |  |
| 1.19 | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim |  |
| - Rejestrator Holterowski RR |  |  |
| 2.1 | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2019. |  |
| 2.2 | Aparat kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem |  |
| 2.3 | Wymiary rejestratora: - 115x75x30 mm +/- 5 mm |  |
| 2.4 | Masa rejestratora z baterią 200g |  |
| 2.5 | Klasa ochronności: IP 22 |  |
| 2.6 | Wyświetlacz typu OLED |  |
| 2.7 | Możliwość dostosowania jasności wyświetlacza |  |
| 2.8 | Oscylometryczna metoda pomiaru z liniową deflacją |  |
| 2.9 | Pamięć urządzenia: - 400 pomiarów |  |
| 2.10 | Czas pracy: - Min. 72 godziny zapisu |  |
| 2.11 | Zakres ciśnienia skurczowego: - 60 – 255 mmHg |  |
| 2.12 | Zakres ciśnienia rozkurczowego: - 30 – 195 mmHg |  |
| 2.13 | Zakres tętna: - 30 – 200 mmHg |  |
| 2.14 | Zakres inflacji ciśnienia: - 0-299 mmHg |  |
| 2.15 | Dokładność pomiarów: - Ciśnienie +/- 3 mmHg - HR +/- 5% |  |
| 2.16 | 3 dostępne rozmiary mankietów: - 20 – 24 cm - 24 – 32 cm - 32 – 38 cm |  |
| 2.17 | Zasilanie poprzez 2 baterie alkaliczne lub 2 akumulatory AA, starczające na min. 200 pomiarów |  |
| 2.18 | Wbudowane min. dwa procesory równolegle monitorujące bezpieczeństwo pomiarów ciśnienia |  |
| 2.19 | System bezpieczeństwa: - Maksymalna inflacja ciśnienia: 300 mmHg - Maksymalny czas pomiaru: 180 sekund |  |
| 2.20 | Możliwość podejrzenia ilości zapisanych pomiarów podczas badania bezpośrednio w rejestratorze |  |
| 2.21 | Technologia samoregulacyjna deflacji i inflacji dająca maksymalny komfort dla pacjenta podczas pomiarów |  |
| 2.22 | Możliwość przerwania pomiaru przez pacjenta w dowolnym momencie |  |
| 2.23 | Możliwość podłączenia rejestratora do komputera przewodowo przez port USB i bezprzewodowo przez Bluetooth |  |
| 2.24 | Temperatura pracy urządzenia: - 5 ~ 40 ° C |  |
| - Stanowisko komputerowe |  |  |
| 3.1 | Centralna jednostka komputerowa w obudowie wolnostojącej, pamięć operacyjna min. 4 GB, dysk twardy min. 500GB, karta graficzna, min. 4 porty USB, napęd DVD-multi,, klawiatura oraz mysz, system operacyjny min. Windows 7 |  |
| 3.2 | Monitor o przekątnej min. 21,5” |  |
| 3.3 | Drukarka laserowa A4 |  |
| 4.1 | Instalacja i adaptacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty |  |
| 4.2 | Bezpłatny upgread w okresie eksploatacji systemu |  |
| 4.3 | Oprogramowanie systemowe i użytkownika dostarczone na nośniku |  |
| 4.4 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (drukowana 1szt. – dostarczona wraz z dostawą aparatu), w wersji elektronicznej dołączona do oferty |  |
| 4.5 | Gwarancja min. 24 miesięcy |  |
| 4.6 | Gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi |  |
| 4.7 | Bezpłatne, okresowe przeglądy gwarancyjne wg zaleceń producenta |  |
| 4.8 | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz. |  |
| 4.9 | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni licząc od dnia zgłoszenia |  |
| 4.10 | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim |  |
| 4.11 | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego – dwukrotnie |  |
| 4.12 | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby |  |
| 4.13 | Paszport techniczny |  |
| 4.14 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia |  |
| 4.15 | Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres min. 10 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego |  |

Zważywszy na powyższe prosimy o dopuszczenie innych systemów, co w żaden sposób nie zaniży jakości zamawianego systemu, a może jedynie przyczynić się do wybrania zestawu o bardziej przydatnych nowoczesnych możliwościach analizy.

W odpowiedzi na pytanie dot. pakietu nr 5 Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek spełnić wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w Załącznik nr 2 
– ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.

Przedstawione w załączniku nr 2 SIWZ cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają typ wymaganego przez Zamawiającego sprzętu (przykład produktu spełniającego oczekiwania). Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry. Parametry urządzeń mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w SIWZ. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych czy minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ma obowiązek przygotować ofertę zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający zgodnie z Ogłoszeniem nr 540060885-N-2019 z dnia 28-03-2019 r. dokonał zmiany terminu składania ofert.

XII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert upływa dnia 04.04.2019 r. o godz. 15.30.

Oferty należy składać w Przychodni w sekretariacie Przychodni, pok. 113 (I piętro) 
w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157 w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie 
z oznakowaniem według pkt X ppkt 20 SIWZ.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.04.2019 r. o godz. 15.45 w pok. 117 Zaopatrzenie 
(I piętro)

Pozostałe zapisy bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

lek med. Elżbieta Junczyk

Dyrektor MCM „Widzew”  w Łodzi